手持式XRF荧光光谱仪 项目采购文件

- 浙江亚通新材料股份有限公司采购办就 质检部 （采购单位）“手持式XRF荧光光谱仪”（项目名称）进行询比采购，欢迎有意向的供应商参加本项目采购活动。

- 一、采购编号：YTFZB-2024-1021

- 二、采购内容及要求

1、技术指标要求：

| 1 | 重量 | 不超过1.5公斤 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 尺寸 | 不大于93 mm (W) x 210 mm (L) x 272 mm (H) |
| 3 | 使用环境温度 | -10℃～+ 50℃ |
| 4 | 显示器 | 4.3寸Ban view Anti 彩色背光触摸屏（分辨率480×800），操作简单 方便，带上手套也不受影响。 |
| 5 | 操作语言 | 13种语言任意选择（包含：英语、芬兰语、法语、德语、意大利语、日语、韩语、葡萄牙语、波兰语、俄语、西班牙语、简体和繁体中文）。 |
| 6 | 外形设计 | 铝合金外壳。坚固，利于散热。屏幕、探头及电池周围均采用环保密封和减震橡胶，耐冲击设计。符合至少IP54及以上防水标准（可以提供证书）。 |
| 7 | ★激发源 | 激发源铑（Rh）靶，功率＜4W，激发电压40KV，管电流最大200μA。可以长时间工作而仪器不发热，辐射能量低。 |
| 8 | ★检测器 | 采用高精度、高灵敏度、大面积高分辨率的 SDD（硅漂移）检测器，分辨率：≤145eV,计数率：≥250Kcps，工作温度≥-5℃。 |
| 9 | 检测范围 | 可检测Mg，Al，Si，P，S，Ti，V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，As，Se，Y，Zr，Nb，Mo，Pd，Ag，Cd，In，Sn，Sb，Hf，Ta，W，Re，Ir，Pt，Au，Hg，Pb，Bi等36个元素。 |
| 10 | ★牌号库 | 标配国标GB、美标AISI、日标JIS、德标DIN四种牌号数据库，覆盖总共 1600 多种合金； 同时用户还可以自定义添加牌号库，可以自由添加 1000 条以上合金牌号。 |
| 11 | 检测算法 | 工厂预装的基本参数法：可在空气中快速、准确、完全无损地测量并鉴别出各种高低合金钢、不锈钢、工具钢、模具钢、铬/钼钢、镍合金、铜合金、钴合金、镍/钴耐热合金、钛合金、铝合金、镁合金、锌合金、银合金、铅合金等其他合金的牌号和合金成分。 |
| 12 | 结果画面显示 | 分析结果以%或PPM表示，标准偏差STD值，相应牌号及牌号限定范围显示，超出或低于含量范围值彩色警告显示，关注元素优先显示功能。 |
| 13 | ★平均值功能 | 可自动计算2~50个测量结果的平均值，并能显示和储存单个检测结果和平均结果。 |
| 14 | 操作系统 | Linux操作系统，保护系统不会受到电脑病毒感染。菜单式操作、设置简单，操作方便。 |
| 15 | ★智能APP | 通过同一WIFI或手机热点，连接手机和仪器，将仪器检测结果发送到手机上，并可使用手机照相功能增加被检测样品的图片，通过微信等通讯工具转发。 |
| 16 | 安全节能 | 可设置（关闭）自动屏保时间和自动关机时间。 |
| 17 | 电源 | 配有2节充电锂电池，每节电池工作时间大于8小时。可用交流适配器供电/充电。 |
| 18 | ★小点聚焦功能 | 小点聚焦模式，配备高分辨率摄像头，可将X光聚焦到3mm范围内，便于现场检测焊缝焊点等细小和特定部位。 |
| 19 | 数据存储 | 内存16G（可存储10万个带照片和图谱的数据文件） |
| 20 | 数据传输 检测报告 | 可以通过数据线，U盘，蓝牙，wifi等方式，将仪器检测数据下载。下载文件格式为PDF文档或者Excel表格，并生成和打印报告。 |
| 21 | 安全性 | 在仪器工作时仪器自带警示灯闪烁提示，空打保护功能。 |
| 22 | ★辐射剂量及安全 | X射线辐射剂量 不大于 0.15 μSv/h （需要提供第三方计量或检测报告） |
| 23 | 资质 | 需要提供仪器生产厂家针对此项目的项目授权。如果是一级代理商，需要提供厂家授权或者代理证书。 |

注：带“★”指标为必须满足，若不满足，取消参与评审资格；各指标验收方法见附件3设备购置合同第五部分交货状态、包装、运输及到货验收。

- 2、采购数量：共1套

- 3、交货期：不大于30个日历天（包括安装验收），时间从合同签订之日起算。

- 4、质保期：不少于12个月，时间从验收合格之日起算。质量要求：合格。

- 5、最高报价限价：25万元

- 6、响应保证金：无

- 7、付款条件：签订商务合同后预先支付30%货款；设备安装调试合格后支付60%货款，同时开具全额增值税发票；货款总额10％作为质保金，正常使用一年后，如无质量异议，一次性支付完毕。

- 三、供应商应具备的条件

- 1、中华人民共和国境内注册的企业法人；

- 2、未被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

- 四、供应商所需提交的材料

- 1、商务技术响应文件（见附件1）；

- 2、报价响应文件（见附件2）。

- 五、评审办法

经评审的最低价法

- 六、响应文件及递交：纸质响应文件正本一份、副本两份，密封包装，封套上应载明项目名称、采购编号、供应商名称。响应文件递交截止时间为 2024年 11月 20日，请有意向供应商在截止时间前将响应文件提交给我公司采购办。

- 七、评审时间和地点：评审时间同响应文件递交截止时间，地点为浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号浙江亚通新材料股份有限公司2楼会议室。

- 八、联系方式

- 8.1采购单位： 浙江亚通新材料股份有限公司 （质检部）

- 联系人：张玲玲	  联系电话：13626712603

- 8.2组织单位：浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

- 联系人：叶峻       联系电话：0571-88965322  13867428091

- 邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩紫金港科技城金蓬路372号

8.3监督部门：浙江亚通新材料股份有限公司内部审计部

- 联系人：何聪       联系电话： 0571-88965321

- 邮寄地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号

浙江亚通新材料股份有限公司采购办公室

2024年11月13日

附件1：商务技术响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：    手持式XRF荧光光谱仪

采购编号:      YTFZB-2024-1021

响应文件内容：        商务技术响应文件

供应商：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：             年      月       日

格式一：供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 成立时间 |  |
| 开户银行 |  |  | 注册资金 |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 社会统一 信用代码 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：附营业执照复印件加盖单位公章。

格式二：法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证明

供应商：                 （盖单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

年       月       日

法定代表人身份证复印件 （或另附）

格式三：授权委托书（适用于有委托代理人情况）

授权委托书

本人       （姓名）系           （供应商名称）的法定代表人，现委托        _________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 手持式XRF荧光光谱仪 （项目名称）的响应文件、参与采购、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                     。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明及委托代理人身份证明

供  应  商：                              （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：            （签字或盖章） 电话

身份证号码：

年    月    日

| 法定代表人身份证复印件 （或另附） | 委托代理人身份证复印件 （或另附） |
| --- | --- |

格式四：技术响应一览表

技术响应一览表

项目名称：手持式XRF荧光光谱仪

| 序号 | 货物名称 | 技术要求 | 响应情况和页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手持式XRF荧光光谱仪 |  |  |  |

注：本表技术要求内容按采购文件中“二、采购内容及要求中的1、技术指标要求”，由供应商整理，并将响应情况和对应页码填写完整。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

响应方案

（由供应商自行提供）

- 产品方案：产品功能、主要技术规格参数、主要部件品牌、结构、性能等详细描述（具体可参照评分标准）。

2、售后服务：服务能力说明、售后服务承诺、提供的售后服务方案的可行性、完整性以及服务承诺落实的保障措施、质保期内外的后续技术支持（含培训）和维护能力情况等（具体可参照评分标准）。

3、其他

附件2：报价响应文件格式

响应文件

（封面）

项目名称：      手持式XRF荧光光谱仪

采购编号:         YTFZB-2024-1021

响应文件内容：        报价响应文件

供应商：        （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （签字或盖章）

日期：             年      月       日

格式一：报价函

报 价 函

浙江亚通新材料股份有限公司：

- 1. 我方已全面阅读和研究了 手持式XRF荧光光谱仪 采购文件，已充分理解并掌握了本项目的全部有关情况。同意接受采购文件的全部内容和条件，并按此确定本项目的要约内容，以本报价函向你方发包的 手持式XRF荧光光谱仪 项目全部内容进行报价。

2. 我方愿意以（大写）                 元（￥               ）的总报价承接该项目，已理解并同意按这个供货，按付款条件付款。增值税专用发票税率：          %，交货期：          日历天，质量保证期：         个月。

3. 我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

4. 我方将严格按照有关采购文件的规定参加报价，并理解贵方不一定接受最低标价的报价，对评审结果也没有解释义务。

5．如我方确定为成交供应商：

（l）我方承诺在收到通知后，按时与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（3）我方承诺本报价函在采购文件规定的提交文件截止时间后，在响应有效期（60天）期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知。

（4）我方承诺在合同协议书正式签署生效之前，本报价函构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．我方联系人及联系电话为：                              。

报价单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年    月    日

格式二：响应报价汇总表

响应报价汇总表

项目名称：手持式XRF荧光光谱仪                    单位：人民币元

| 序号 | 响应内容 | 响应报价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货物响应总价 |  | 见分项报价明细表 |
| 2 | 随机备品备件 |  | 质保期内的。 |
| 3 | 易损易耗件 |  | 质保期内的。 |
| 4 | 安装费 |  | 安装工期 日历天 |
| 5 | 技术支持和服务费 |  | 包括但不限于系统设计、指导安装、调试、功能验收、培训、技术资料。 |
| 6 | 其他费 |  |  |
| 7 | 响应总报价（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6） |  |  |
| 8 | 付款方式：按照采购文件合同格式条款约定 |  |  |
| 9 | 备注：报价包含：税率、运输保险、现场土建施工交底、安装条件复核确认、进场报验及交接货、指导安装、调试、培训及资料移交等；供应商未填报价格的项目，视作该项费用已包括在报价表其他项目内，在实施后采购人不予支付。 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

格式三：分项报价明细表

分项报价明细表

项目名称：手持式XRF荧光光谱仪                   单位：人民币元

| 序号 | 货物 名称 | 型号 规格 | 产地 | 品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 重量（kg） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计 |  | 小写：¥ ，大写： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期后的维保费用 |  | 元/年（不计入响应报价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.该单价为货物至现场的价格（含税），包括货物材料、制作加工、包装、运杂费、卸车费、专业维修工具、保险费、税金和满足工艺、功能要求的附件等。

2.除在明细表中明确说明外，对于响应人未填报的货物一律视作优惠。

3.货物必须符合采购文件中相关技术要求和国家行业标准要求。

供应商（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

年    月    日

附件3：合同条款及格式

___________设备购置合同

合同编号：                                   日期：     年  月  日

签订地点：浙江杭州

甲方（需方）：浙江亚通新材料股份有限公司

乙方（供方）：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规的规定，甲乙双方经协商，达成以下条款，并由双方共同遵守。

一、合同产品名称、型号、金额、数量等

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | ¥ （大写： ）（其中增值税税额： ） |  |  |  |  |
| 备注：合同总价包含设备供货、包装费、人工费、运费、安装费、调试费、服务费等所有费用。供方需向需方提供（13%）增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

二、付款方式、交货时间、交货地点

- 付款方式：签订商务合同后预先支付30%货款；设备安装调试合格后支付60%货款，同时开具全额增值税发票；货款总额10％作为质保金，待仪器正常使用一年后，如无质量异议，一次性支付完毕。

交货时间：合同签订后     日历天（包括安装验收），自       年   月   日至       年   月   日。

交货地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号。

三、质量及技术要求

1. 产品保质期为验收合格之日起    个月，保质期内由供方负责免费维修保养，终身维护。

2. 按国家及行业标准规范、技术协议（见附件）的要求进行验收。

3. 标准规范有矛盾时，取高标准值。

四、设备监制与检验

1. 合同设备的生产制造、运输过程由供方负全责，需方不派代表参加监造和检验。

2. 需方以合同设备投运后的性能指标作为最终检验结果。

五、交货状态、包装、运输及到货验收

1. 按第三、四条款及采购文件、响应文件要求验收。详细验收方法如下：

1查看配置、清点数量。

2. 产品按行业相关标准包装，包装物供方不回收；所供产品以及产品包装物必须符合国家职业健康安全和环境保护要求；

3. 供方负责运输，送货清单一式叁份、注明合同编号，备件实物应有标牌、合格证，标牌、合格证上名称、规格型号应与合同一致。

六、安装、调试、运行和验收

由供方自行组织安装、调试。验收需要进行的试验样品、标样、耗材等材料由需方提供，试验前若供方对试验样品、耗材有异议，则由供方提供所需样品、标样、耗材等材料。

七、保证与索赔

1.违约责任

双方均应按照合同约定履行合同义务，任一方违约的，应向守约方支付合同总价款5%的违约金，并赔偿由此给守约方造成的损失（包括但不限于诉讼费、保全费、差旅费、律师费等费用）。

2.逾期交货

2.1 因供方原因造成合同设备（备件）逾期交货超过5天的，供方除应承担合同总价5%的违约金外，逾期交货5天后，每逾期1天再承担合同总价5‰的违约金，违约金从货款中直接扣除。

2.2 因供方原因造成合同设备逾期交货超过10天的，需方有权中止履行合同直至解除合同。中止履行合同或解除合同后，供方除退还需方已支付给供方所有款项外，还应承担给需方造成的损失。

3. 在质保期内出现供方原因造成的质量问题，视供方违约，具体违约条款如下：

3.1 所供备件主要技术参数（制造厂家、安装尺寸、技术参数）有一项未达到合同约定要求的。

3.2 因供方质量问题发生的相关整改费用由供方自行承担，整改后仍不能达到约定要求的；

3.3 发生安全事故，一切责任均由供方承担。若发生安全生产重大责任事故，还要扣罚供方质保金并追究由此给需方造成的损失。

3.4 其他属于供方原因导致质量问题的情形。

八、下列文件是构成本合同不可分割的部分：

1．本合同主要条款、补充条款（若有）及采购文件；

2．响应文件；

3．技术协议；

4．双方授权代表签字的书面文件。

九、合同争议的解决

1. 因执行合同所发生的与本合同有关的一切争议由双方代表通过友好协商解决。如果不能协商一致，向合同签订所在地法院起诉。

2. 尽管已诉诸仲裁，除非另有协议，双方当事人应继续履行合同项下各自的义务。

十、廉政条款

供需双方在合同洽谈、签订及履约过程中不得发生行贿受贿等违法违规行为。需方工作人员不得接受客户钱财，不得以权谋私、吃拿卡要。需方廉政监督电话：0578-8181678，占先生。

十一、通知和送达

1．本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

甲方联系人：张玲玲，联系电话：13626712603，联系地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇金蓬街372号。甲方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：13626712603，电子邮箱：13626712603@163.com。

乙方联系人：×××，联系电话：×××-××××××，联系地址：××省××市××区/县××路××号。乙方（同意□不同意）接受电子文件送达，电子终端信息如下：移动电话：1×××××××××，电子邮箱：×××@×××.com。

2．任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮后的第7日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统即视为送达。若送达日为非工作日, 则视为在下一工作日送达。

3．本合同约定的地址、联系人及电子通信终端亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址，人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向合同任何一方当事人的上述地址送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4．合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

十二、合同生效、终止和其它

1. 供需双方法定代表人或授权代表人签字、盖合同专用章后，本合同即生效。

2. 本合同一经生效，供需双方均不得擅自对合同内容（包括附件）做任何单方面的修改，所有修改或建议均应以书面形式通知对方，并经双方法定代表人或授权代表人签字、盖章后有效。

3. 合同有效期满后，供方仍应对合同设备的承诺寿命负责。

4. 本合同壹式  肆 份，需方执  贰  份，供方执  贰  份。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 发包人（章）：浙江亚通新材料股份有限公司 | 供方（章）： |
| 地址：浙江省杭州市西湖区三墩紫金港科技城金蓬路372号 | 地址： |
| 法定代表人：胡文豪 | 法定代表人： |
| 委托代理人：/ | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真：0571-88965300 | 传真： |
| 开户银行：工行杭州三墩支行 | 开户银行： |
| 帐号：1202023309910016204 | 帐号： |
| 税号：913300007909524271 | 税号： |
| 邮政编码：310030 | 邮政编码： |

合同附件： 技术协议（包括供货及服务范围、技术参数及性能描述、现场服务及管理要求、质量相关承诺、售后服务要求等）